**Объявление о сборе коммерческих предложений от 13.09.2023 года**

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» с целью проведения анализа рынка, установления актуальной цены для последующего закупа товара объявляет о сборе коммерческих предложений по указанному ниже товару. Просим предоставить информацию о ценах, технических характеристиках и условиях поставки в срок до «18» сентября 2023 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **1** | **Стерилизатор паровой в комплекте:**Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), лигатурного шовного материала и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.**Технические характеристики:**Объем стерилизационной камеры, л., не менее 100, Объем стерилизационной камеры, л., не менее 400\*800, Внешние размеры, не более, мм. (Д×Ш×В) 1250×620×1500, Вес нетто, не более, кг230. Высота загрузки 850 мм (регулируется опорами +/- 20 мм). Рабочее давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см2), не более 0,22 (2,2). Напряжение, В 380 (400) ± 38 (40). Номинальная мощность, кВт, не более 10. Род тока переменный однофазный Частота, Гц 50 или 60. Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ± 0,5. Количество режимов стерилизации 2. Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2) температура, º С 132 ± 2 время стерилизационной выдержки, мин. 20 + 2. Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2) температура, º С 120 + 2 время стерилизационной выдержки, мин. 45 + 3. Кроме данных режимов стерилизации стерилизатор имеет укороченный режим, не предназначенный для стерилизации материалов и инструментов. Данный режим применяется в качестве прогревочного режима. Давление исходной воды, не менее, кгс/см2 230, Стерилизатор оборудован встроенным автоматическим парогасителем. Остаточная влажность простерилизованных материалов не более 1,5 %. Норма расхода воды за один цикл работы стерилизатора не более 100 литров. Камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. Средний срок службы стерилизатора составляет - 10 лет | **штука** | **1** |

**Условия поставки: DDP, Поставка товара осуществляется с представителем поставщика. Представитель должен продемонстрировать работу мойки для использования.**

**Порядок передачи коммерческих предложений:**

по адресу: 040000, Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Ескельды би 285, приемная или по электронной почте: albanova1987@mail.ru**.**

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

 **8 (7282)41-67-84,**

**8 (701)777-91-29.**