ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

BM3

Простота в использовании

Действие батареи

Дополнительный интегрированный диаграммный самописец

Несущая ручка с крюком-перильцем

Настройка

Табличные и графические тренды

Совместимость с Nell или многоразовыми и одноразовыми датчиками SpO2

Специальные возможные

Прямой вход постоянного тока для транспортных потребностей

LAN интерфейс для экспорта данных

Технические требования к окружающей среде

Рабочая температура: от  0°C до  50°C

Температура хранения: от  - 20°C до  60°C

Влажность Рабочая/Хранения: от  5% до  95% относ. влажности, неконденсирующаяся

Рабочая высота: от  0 до  3048м

Адаптер электропитания

Вход: Переменный ток  100-240В (50/60Гц)

Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК  18В, 2.5A

Характеристики монитора

ДисплейLCD  5.7" цветной

Индикаторы

До  3 волн (кардиограмма, SpO2, Дыхание)

- Категоризированные тревоги ( 3 уровня приоритета)

- Визуальная тревога

- Тон сердечного ритма

- Состояние батареи

- Индикатор внешнего электропитания

· Интерфейсы

- Входной коннектор постоянного тока от  11 до  16В, 3А max.

- Цифровой выход LAN для передачи данных внешнему компьютеру

· Батарея (стандартная)

- Внутренняя батарея: запечатанная свинцово-кислотная

- Индикатор состояния батареи

- Время работы: обычно  1 час (полностью заряженная батарея)

· Тепловой Принтер (Дополнительный)

- Скорости 25 или  50 мм/сек

- Ширина бумаги 58 мм

Графические и табличные тренды

· Табличные тренды

- Объем памяти  24 часа

- Интервал данных  1 минута

- Интервал отображения  1 мин, 5, 15, 30,  1 час

Формат таблицы: Одна таблица для всех переменных

· Графические тренды

- Период отображения  30 мин, 60, 90, 3 часа, 6,  12

Спецификации характеристик SpO2

· Диапазон насыщенности % от  40 до  100%

· Диапазон частоты пульса: от  30 до е300 ударов/мин

· Точность SpO2 от  70% до  100%   ± 2 знака, 0% до  69% точно не установлено

· Точность частоты пульса  ± 3 удара/мин.

Спецификации характеристик дыхания

. Электрооптические характеристики

- напряжение разомкнутой цепи: Ev=1000Lux, 380V

- ток короткого замыкания: Ev=1000Lux, 43 μA

- Обратный фототок: VR=5V, 45 μA

- Полная емкость: VR=5V, 12pF

- Вкл/Выкл: VR=10V, 25/25ns

- Длина волны: красный свет 660nm, инфракрасный свет 930nm

Спецификации характеристик NIBP

· Техника: осциллометрическая

· Способы измерения:

- Ручной: Единичное измерение

- Авто: Автоматические интервалы в  1 мин, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1 час, 2, 4,  8

· Давление манжеты: от  10 до  300 мм рт.ст.

· Диапазон измерений кровяного давления:

- Систолический: от  60 до  250 мм рт.ст. (от  40 до  120 мм рт.ст. в режиме младенца)

- Среднее артериальное давление: от  45 до  235 мм рт.ст (от  30 до  100 мм рт.ст. в режиме младенца)

- Диастолическийот  40 до  220 мм рт.ст. (от  20 до  90 мм рт.ст. в режиме младенца)

Спецификации характеристик ЭКГ

· Проводники  3 проводника

· Диапазон сердечного ритма: от  30 до  300 ударов в мин.

· Точность сердечного ритма  ± 3 удара в минуту.

· Полоса пропускания: от  0,5 Гц до  40 Гц

· Скорость развертки дисплея  25 мм/сек

· Размер ЭКГ (Чувствительность)  0.5, 1, 2, 4 mV/cm

· Начальная детекция с индикатором дисплея

· Режим обнаружения электронного кардиостимулятора: Индикатор на изображении волны,

по выбору пользователя

· Дифференциальное полное сопротивление входа  > 5 MΩ

· Коэффициент ослабления синфазного сигнала> 90 dB при 50 или 60 Hz

· Диапазон динамического входного сигнала  ± 5 mV AC

· Разряд дефибриллятора  <5 сек

· Время восстановления наведенной помехи при дефибрилляции< 8 s

· Допустимое отклонение электрода  ±385 mV

· Диапазонот  5 до 129 вдохов/мин

· Точность  ± 3 вдоха/мин

· Скорость развертки дисплея25 мм/сек

Спецификации температурных характеристик

· Диапазонот  15°C до  45°C

· Точность  25°C до  45°C  ± 0.1°C,  15 °C до  24°C  ± 0.2°C

· Совместимый с температурным датчиком YSI Series 400

Стандартная комплектация:

Прикроватный монитор пациента - 1 шт.,

Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями - 1 шт.,

Электроды - 10 шт.,

Неинвазивный шланг - 1 шт.,

Взрослый манжет, многоразовый- 1 шт.,

Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель - 1 шт.,

Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый- 1 шт.,

Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер- 1 шт.,

Бумага- 1 шт.,

Гарантия 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.