Технические задание

Лот №1    Отсасыватель медицинский

1. Назначение

1.1. Отсасыватель медицинский предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма.

Гарантийный срок эксплуатации насоса со дня получения его потребителем -12 месяцев.

| Особенности: | Технические характеристики: |
| --- | --- |
| * Плавная регулировка вакуума; * Надежный и не требующий обслуживания мембранный насос; * Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения; * Возможны варианты поставки: - с дистанционным включением-выключением педалью; - на тележке. | Максимальный вакуум: более 80 кПа; Производительность по воде 8 л/мин; Производительность по воздуху 32 л/мин; Емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 или 3 л; трубка отсоса - диаметр 8 мм, длина 2 м; электропитание - 220/230 В, 50 Гц; потребляемая мощность - 120 Вт; габаритные размеры - 320х350х340 мм; масса 11 кг. |

3. Технические характеристики:

| № п/п | Параметры | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип вакуумного насоса - мембранный, не требующий обслуживания. | наличие |
| 2. | Тип корпуса аппарата – не подвергающийся коррозии. | наличие |
| 3. | Максимальная производительность по воде | 8 л/мин |
| 4. | Максимальная производительность по воздуху | 32 л/мин |
| 5. | Максимальное разрежение создаваемое отсасывателем в банке-сборнике | 80 кПа |
| 6. | Плавная регулировка разрежения. | наличие |
| 7. | Время создания разрежения 60 кПа в банке-сборнике объемом 3 литра | 8 с. |
| 8. | Система защиты электродвигателя от перегрузки | наличие |
| 9. | Банки-сборники с предохранительными устройствами от переполнения | Две (по 3 л.) , стекло |
| 10. | Возможность использования стандартных стеклянных банок (типа СКО) | наличие |
| 11. | Крепление емкостей на аппарате | на уровне вакуумного насоса в вертикальных направляющих из нержавеющей стали. |
| 12. | Прижимы крышек с надежным винтовым механизмом из нержавеющей стали. | Наличие |
| 13. | Прижим крышки выполняющие функцию ручки для переноса банки-сборника. | Наличие |
| 14. | Крышки банок сборников. | Цельнолитые армированные резиновые, без съемных уплотнительных и наружных усиливающих элементов. |
| 15. | Крышки банок сборников со штуцерами из нержавеющей стали для подключения к пациенту трубок с внутренним диаметром от 8 до 12 мм. | Наличие |
| 16. | Ручка для переноса отсасывателя. | Поворотная |
| 17. | Длина силиконовой трубки к пациенту с внутренним диаметром 8 мм., | 2 м. |
| 18. | Потребляемая мощность | 120 Вт |
| 19. | Габаритные размеры | 320х350х340 мм. |
| 20. | Масса (без банок-сборников). | 11,0 кг |
| Срок поставки: в течений 5 (пяти) календарных дней со дня заявки заказчика. |
| Гарантия: в течение 12 месяцев с момента установки. |

Лот №2              Многопараметрический монитор пациента

Современный прикроватный монитор жизненных параметров пациента. Имеет встроенный аккумулятор, сохраняет историю измерений, имеет возможность подключения к центральной сети мониторирования.

Измеряемые параметры:

ЭКГ

NIBP

SpO2

Температура

Респирация

Иметь модульную структуру, по желанию может быть доукомплектован, принтером, модулем капнографии, двумя каналами IBP, настенным креплением, 12 вольтовым источником питания для машины скорой помощи.

- Устойчивость при электрохирургических вмешательствах при сокращении и записи кривой ЭКГ и пульса. Очень короткое время восстановления после дефибрилляции. Особенно хорошо подходит для скорой помощи и операционных комнат.

- Два вида измерения респирации: торакальный импеданс или назальная трубка.

- 12.1” цветной LCD-дисплей с выводом 8 отведений. Уровень подсветки и громкость регулируются.

- Современный дизайн. Ручка для переноски.

- Интерфейс поддерживает языки: Китайский, английский, испанский, португальский, французский, арабский, русский.

- Удобное управление монитором обеспечивается кнопками на передней панели и крутящейся кнопкой. Интерфейс пользователя поддерживает всплывающие окна меню, диалоговые окна.

- Низкое потребление электричества, режим ожидания, встроенный аккумулятор.

- Быстрое и точное измерение кровяного давления, функция венепункции.

- Цифровой датчик обеспечивает высокоточное измерение уровня SpO2

- Хранение истории трендов более 360 часов.

- Калькулятор доз, детектирование ST- сегментов, анализ данных с кардиостимулятора, анализ аритмии.

- 5 сохраняемых стандартных видов рабочего поля (задаются пользователем). OxyCRG диаграмма, 7 отведений ЭКГ одновременно, режим увеличенного шрифта.

- Звуковая и визуальная тревога, возможность задания пределов тревог

- Категории пациентов: Взрослые, детские, неонатальные

- Возможность применения в больницах экстренных отделениях, пред- и послеоперационных, операционных.

- Возможность подключения к сети с центральным мониторированием. Удаленное мониторирование и диагностирование. Возможность обновления программной части

- Опционально, установка принтера для печати данных в графическом и табличном виде.

- Опционально, модуль капнографии.

Технические характеристики:

| ЭКГ(Электрокардиография) Вход: 5 электродный ЭКГ-кабель Отведения: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Режимы: х¼ , х½, х1, х2, х4 и авто Скорость развертки 6,25 мм/с; 12,5 мм/с; 25 мм/с; 50 мм/с Диапазон измерений пульса: 15 ~ 380 bpm (ударов в минуту) Точность измерений пульса: ±1 % ЭКГ калибровка: 1 мВ Частотный отклик: 0,05 ~ 100 Гц | НИАД (неинвазивное артериальное давление) Режим работы: автоматический осциллометрический Категории пациентов: Взрослые, детские, неонатальные Измеряемые параметры: систолическое, среднее, диастолическое Режимы измерения: ручной, автоматический и продолжительный Диапазон измерений: 10 ~ 300 мм рт.ст Единицы измерений: мм рт.ст/кПа (опционально) Точность ±2 мм рт.ст | SPO2 (насыщение артериальной крови кислородом) Вывод: графики, табличный Диапазон измерений: 0 ~ 100% Разрешение: 1% Точность: ± 2% (70% ~ 100%) Диапазон измерений пульса: 30 ~ 250 bpm Точность измерений пульса: ±1 bpm |
| --- | --- | --- |
| Температура Вывод: Т1,Т2, ∆Т Диапазон измерений: 25,0 ~ 45,0 oC Точность: ± 0,1 oC | Частота дыхания Способ измерения: торакальный импеданс или назальная трубка Диапазон измерений: 0 ~ 120 bpm (ударов в минуту) Разрешение: 1 bpm Точность: ± 1 bpm | ETCO2 ( основной и боковой поток) (опция) Способ измерений: боковой поток Диапазон измерений: 0 ~ 10% Точность: ± 2 мм рт. ст |
| Требования к источнику питания Напряжение: 90 ~ 264 В, 50/60 Гц |  |  |

Стандартная Комплектация:

- ЭКГ

- НИАД (манжета взрослая – 1шт, манжета для новорожденных 1 шт)

- SPO2

- ЧП/ЧСС

- 2 дыхания

- 2 темп

- Калькулятор доз

- Детектор ST сегментов

- Анализ аритмии

- Встроенный аккумулятор

Срок поставки: в течений 5 (пяти) календарных дней со дня заявки заказчика.

Гарантия: в течение 12 месяцев с момента установки.

| Лот19 | Центрифуга стационарная ОС-6М | Технические характеристики Частота вращения, (min-1 ) Минимальная 500 Максимальная 6000 Тип управления ручное Диапазон температур в рабочей камере, C0 -5… +30 Таймер, min 0… 60 Время достижения рабочего режима, min не более 8 Время торможения, min не более 8 Питание Напряжение, V 220 Частота, Hz 50 Потребляемая мощность,V·A 1,5 Габаритные размеры, mm Глубина 775 Ширина 700 Высота 960 Масса центрифуги, Kg не более 120 Корректированный уровень звуковой мощности, dB·А не более 85 Наличие блокировки крышки + Оснащается роторами (по запросу) РУ 8х90 РУ 60х25 РК 4х750 Максимальная частота вращения, min-1 не более 6000 6000 2500 Максимальная величина фактора разделения 5700 7300 1600 Максимальный объем центрифугата, ml 720 1500 3000 Количество пробирок 8х90ml, 8х25ml, 32х5ml 60 4х750 ml, 4х500 ml, 4х250 Центрифуга стационарная ОС-6М |
| --- | --- | --- |