| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеноконтрастный костный цемент | шт | 10 | 20600 | 206000 |
| 2 | Стерильный костный цемент | шт | 10 | 25750 | 257 500 |
| 3 | Перчатки стерильные хирургические размер 7,5 неопудренные | пар | 1500 | 250 | 375 000 |
|  | 838 500 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285

Техническая характеристика

1)Костный цемент: Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента:  Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза  следующего состава: 20 мл. Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл,  N, N-диметилтолидин  0,5 мл, Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр,  Полиметилметакрилат 6 гр, Полиметилметакрилат 6 гр, Бария Сульфат  4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.

- Стерильный костный цемент  с Гентамицином
Порошок Цемент средней вязкости с антибиотиком
Полиметил метилметакрилат 65,28%
Метилметакрилат / Стирол сополимер 18,65%
Перекись бензоила 1,85%
Сульфат бария 10,00%
Сульфат гентамицина  4,22%

Жидкость  
Метилметакрилат 98,00%
N, N – диметил-р-толуидин<2,00%
Гидрохинон 75 ppm

Затвердение костного цемента средней вязкости (с гентамицином) при температуре в операционной комнате 230С происходит за 85 секунд, на смешивание тратиться 25 секунд, время ожидания составляет 140 секунд, а рабочее время длится 415 секунд. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения не должно превышать 665 секунд при указанной выше температуре в операционной комнате.
Требования к материалам: Согласно  ISO 5832 и ISO 5834