|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | **Наименование показателя, технического, функционального параметра** | **Описание, значение** |
|  |  |  |  |
| 1 | **Комплект изделий для обработки костных тканей со встроенным электродвигателем****(Пила, источник питания)** |  Назначение | Комплект предназначен для использования при проведении травматологических и ортопедических операций для сверления и пиления костной ткани, проведения спиц. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Общее описание инструмента | Корпуса инструментов герметичные, обеспечивают влагозащищенность, неразъемные со встроенными электродвигателями.Все детали и комплектующие выполнены из коррозионностойких материалов.1. Пила -предназначена для проведения любых типов остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей. Тип пиления: осцилляторный (колебательный). Режущие полотна предназначены для многоразового использования. Полотна имеют разводку режущих зубьев. В комплект поставки входят полотна не менее 3-х типоразмеров. |
|  |  |  Стерилизация | Газовая, жидкостная |
|  |  |  Электропитание | Инструменты - от блока питания с номинальным выходным напряжением 27 В.Блок питания - от сети переменного электрического тока частотой 50 Гц, 220 В. |
|  |  |  Включение инструмента | Посредством педали, подключаемой к источнику питания |
|  |  |  Длина электрических кабелей | Не менее 3,3 м |
|  |  |  Потребляемая мощность | Не более 60 Вт |
|  |  |
|  |  |  Частота колебаний  режущих полотен | Пила - 9000±1500 циклов в мин |
|  |  |  Масса | Пила – не более 1,1 кг. |
|  |  |  Комплект поставки | 1. Кейс (транспортная тара) - 1 шт.2. Пила сагиттальная, влагозащищенная - 1 шт.3. Полотно сагиттальное, 80 х 20 мм - 2 шт.4. Полотно сагиттальное, 80 х 24 мм - 2 шт.5. Полотно сагиттальное, 80 х 32 мм - 2 шт.6. Источник питания (не менее 2-х выходов, регулировка педалью) – 1 шт.7. Педаль для источника питания – 1 шт.8. Шнур инструмента -1 шт.9. Ключ 14 мм - 1 шт.10. Эксплуатационная документация (паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке) - 1 шт. |