| № | Наименование товара | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Функциональная кровать с электрическим приводом | Универсальная кровать с электрической регулировкой высоты, секций ложа и позиционированием кровати в положение Тренделенбург и антиТренделенбург. Кровать состоит из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати установлена на 4 антистатических колеса с резиновым покрытием диаметром 150 мм с трехпозиционной центральной системой блокировки колес с 2-х углов кровати и функцией предупреждения о разблокированных колесах со звуковой сигнализацией. Количество секций ложа кровати, не менее 4. Секции кровати имеют съемные пластиковые сегменты в количестве не менее 8 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции. На каждой секции кровати расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания. В углах головной и ножной секций ложа кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах расположены защитные амортизаторы диаметром не менее 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. Кровать имеет съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика, при этом конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Для каждой из спинок предусмотрены по 2 фиксатора для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки устанавливаются на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. На раме кровати закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения по 2 с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления, встроенными угломерами и могут быть использованы для помощи пациенту при подъеме. Высота боковых ограждений не менее 375 мм и позволяет использовать матрасы с разной толщиной – от 14 до 15 см. Пульты управления в боковых ограждениях выполняют следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическую одновременную регулировку секции спины и бедра, регулировку высоты, функцию безопасности. Расстояние между боковыми ограждениями не более 40 мм. Кровать имеет: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 395 мм и верхним положением не более 760 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) в пределах не менее +-15°, электрическую регулировку секции спины в пределах не менее 0° - 70°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах не менее 0° - 30°, механическую регулировку секции голени с помощью растата в пределах не менее 0° - 45°. Конструктивная особенность ложа кровати обеспечивает функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдомиальной области с суммарным смещением не менее 160 мм. Кровать позволяет проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в ножной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать обладает встроенной функцией увеличения длины ложа не менее 150 мм. В комплектацию кровати входит дистанционная (проводная) контрольная панель управления с функциями: безопасности для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), CPR для реанимационного положения, кардиологического кресла. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, управляемый одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» осуществляется при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении имеет кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Кровать имеет встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать автоматически переходить в «спящий» режим через 1-4 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда раздается предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кабель питания кровати яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 250 кг. Вес кровати с аксессуарами, не более 135 кг. Внутренние габариты (ложе кровати), не менее 2000 мм x 900 мм. Наружные габариты без удлинения, не более 2000 мм x 995 мм. Подъездной просвет, не менее 185 мм Комплектация: Матрац противопролежневый – 1 шт. Наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (симметричное профилирование) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Размеры: 200 x 90 см. Полезная нагрузка 110 кг. Дуга для приподнятия пациента – 1 шт. Предназначена для помощи при вставанию пациенту Инфузионная стойка - 1 шт. Стойка оснащена 4-мя крючками для крепления бутылки для системы. Имеет возможность регулировки по высоте. |