Анализатор биохимический

| № р/с | Талаптардың сипаттамасы | Функцияның немесе шаманың болуы |
| --- | --- | --- |
| 1. Жалпы талаптар |
| 1.1 | ҚР-ғы тіркеу куәлігі | Болуы |
| 1.2 | Өлшеу құралдарының типін бекіту туралы куәлік | Болуы |
| 1.3 | Орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық | Болуы |
| 1.4 | Ағылшын тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық | Болуы |
| 2. Техникалық сипаттамалар |
| 2.1 | Аспаптың типі: Толығымен автоматты, үстелүстіндік еркін қатынайтын биохимиялық талдағыш | Болуы |
| 2.2 | Бағдарламаланатын әдістемелердің саны, кем емес | 200 |
| 2.3 | Аспаптың өндірімділігі, кем емес | Сағатына 200фотометрлік тест |
| 2.4 | Талдағыштың бекітілген өндірімділігі | Болуы |
| 2.5 | ISE блокпен аспаптың өндірімділігі, кем емес | Сағатына 330тест, опция |
| 2.6 | K,Na,Clиондарын анықтау | Болуы |
| 2.7 | ИСЭ блогының жұмыс істеу ұстанымы | Тура потенциометрия |
| 2.8 | Электродтардың қызмет мерзімі, кем емес | 6 ай |
| 2.9 | Бастапқы шыны түтіктерді пайдалану мүмкіндігі | Болуы |
| 2.10 | Педиатрлық микрошыны түтіктерді орнату мүмкіндігі | Болуы |
| 2.11 | Үлгінің бағдарламаланатын көлемі | 0.1 мкл қадаммен 2 - 45 мкл |
| 2.12 | Реагенттерді мөлшерлеу | 1 мкл қадаммен 10 - 350 мкл |
| 2.13 | Жұмыс кезінде үлгілерді қосу мүмкіндігі | Болуы |
| 2.14 | Шұғыл үлгілерді орнату мүмкіндігі | Болуы |
| 2.15 | Үлгілерді автоматты алдын ала және қайталама сұйылту мүмкіндігі | Болуы |
| 2.16 | Жұмыс циклін үзбестен үлгілерді үстемелеп жүктеу мүмкіндігі | Болуы |
| 2.17 | Реагенттер үшін позициялардың саны, кем емес | 40 позиция |
| 2.18 | Сынамалар үшін позициялар саны, кем емес | 40 позиция |
| 2.19 | Реактивтерді тәулік бойы сақтау мүмкіндігімен реагенттерге арналған тәуелсіз салқындату жүйесі | Болуы |
| 2.20 | Манипуляторлар саны | 1 |
| 2.21 | Сынама алғыштың тік және көлденең жазықтықта қатты бетпен соқтығысу датчигі | Болуы |
| 2.22 | Сынама алғышты қыздыру | Болуы |
| 2.23 | Реактивтер және үлгі деңгейінің сыйымдылықты датчигі | Болуы |
| 2.24 | Реагенттер қалдығының көлемін автоматты анықтау | Болуы |
| 2.25 | Сынама алғышты ішінен және сыртынан шаю | Болуы |
| 2.26 | Реакциялық кюветтерге арналған карусель | 80 реакциялық кювет |
| 2.27 | Реакциялық қоспаның минималды көлемі | 150 мкл |
| 2.28 | Реакциялық кюветтер | Көп реттік |
| 2.29 | Реакциялық кюветтерді шаю | 8-сатылы |
| 2.30 | Араластыру жүйесі | Қалақты араластырғышпен миксер |
| 2.31 | Кюветтің күйін және сапасын ұдайы компьютерлік бақылау | Болуы |
| 2.32 | Фотометрлік жүйе | кері оптика, дифракциялық тор |
| 2.33 | Толқындардың қолжетімді ұзындығы саны, кем емес | 12 |
| 2.34 | Өлшеу толқынының ұзындығы | 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм. |
| 2.35 | Үлгі немесе реагент бойынша бос сынамамен түпкілікті нүкте бойынша өлшеу | Болуы |
| 2.36 | Жұтылу ауқымы, кем емес | -0.1 — 3.3 Abs |
| 2.37 | Фотометрдің ажыратымдылық қабілеті келесіден төмен емес | 0,0001 Abs |
| 2.38 | Стандарт немесе фактор бойынша калибрлеу мүмкіндігі | Болуы |
| 2.39 | Сызықтық емес калибрлеу үшін 10 стандартқа дейін пайдалану мүмкіндігі | Болуы |
| 2.40 | Калибрлеуші қисық сызықты автоматты түрде деңгейлестіру мүмкіндігі | Болуы |
| 2.41 | Турбидиметриялық зерттеулер мүмкіндігі | Болуы |
| 2.42 | Кинетикалық әдістермен өлшеу мүмкіндігі | Болуы |
| 2.39 | Бихроматикалық әдістермен өлшеу мүмкіндігі | Болуы |
| 2.40 | Екі толқын ұзындығында абсорбцияны бір мезгілде көрсетумен реакция барысын қарау мүмкіндігі | Болуы |
| 2.41 | Шынайы уақытта сапаның кірістірілген бақылауы | Болуы |
| 2.42 | Пациенттер талдауларының мұрағатын жүргізу | Болуы |
| 2.43 | WindowsОЖ базасындағы бағдарламалық жасақтама | Болуы |
| 2.44 | Орыс тіліндегі интерфейс | Болуы |
| 2.45 | Түпнұсқа реагенттер, бақылаулар, калибраторлар мен зерттеулерді орындауға арналған әдістемелер | Болуы |
| 2.46 | Сыртқы компьютер | Болуы |
| 2.47 | ЛИС қосылу | Қос бағытты |
| 2.48 | Максималдыөлшемдер (см) | 86х70х62.5 |
| 2.49 | Аспаптың салмағы, аспайды | 130 кг |
| 2.50 | Талдағыштың үстелүстіндік орналастырылуы | Болуы |
| 2.51 | Су тұтыну, аспайды | Сағатына 7 литр |
| 2.52 | Қажетті шайғыш және қосымша ерітінділер атауларының саны, аспайды | 1 |
| 2.53 | Тұтынылатын қуаттылық, аспайды | 1500 Вт |
| 2.54 | өндіруші қызмет мамандары уәкілетті | Болуы |

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величины |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение в РК | Наличие |
| 1.2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатации на английском языке | Наличие |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Тип прибора: Полностью автоматический, настольный биохимический анализатор с произвольным доступом | Наличие |
| 2.2 | Количество программируемых методик, не менее | 200 |
| 2.3 | Производительность прибора, не менее | 200фотометрических тестов в час |
| 2.4 | Фиксированная производительность анализатора | наличие |
| 2.5 | Производительность прибора с ISE блоком, не менее | 330тестов в час, опция |
| 2.6 | Определение ионов K,Na,Cl | Наличие |
| 2.7 | Принцип работы блока ИСЭ | Прямая потенциометрия |
| 2.8 | Срок службы электродов, не менее | 6 месяцев |
| 2.9 | Возможность использования первичных пробирок | Наличие |
| 2.10 | Возможность установки педиатрических микропробирок | Наличие |
| 2.11 | Программируемый объем образца | 2 - 45 мкл c шагом 0.1 мкл |
| 2.12 | Дозирование реагентов | 10 - 350 мкл, с шагом 1 мкл |
| 2.13 | Возможность добавления образцов во время работы | Наличие |
| 2.14 | Возможность установки срочных образцов | Наличие |
| 2.15 | Возможность автоматического предварительного и повторного разведения образцов | Наличие |
| 2.16 | Возможность дозагрузки образцов, не прерывая рабочего цикла | Наличие |
| 2.17 | Количество позиций для реагентов, не менее | 40 позиций |
| 2.18 | Количество позиций для проб, не менее | 40 позиций |
| 2.19 | Независимая система охлаждения для реагентов с возможностью круглосуточного хранения реактивов | Наличие |
| 2.20 | Количество манипуляторов | 1 |
| 2.21 | Датчик столкновения пробоотборника с твердой поверхностью в вертикальной и горизонтальной плоскости | Наличие |
| 2.22 | Подогрев пробоотборника | Наличие |
| 2.23 | Емкостной датчик уровня реактивов и образца | Наличие |
| 2.24 | Автоматическое определение объема остатка реагентов | Наличие |
| 2.25 | Промывка пробоотборника внутри и снаружи | Наличие |
| 2.26 | Карусель для реакционных кювет | 80 реакционных кювет |
| 2.27 | Минимальный объем реакционной смеси | 150 мкл |
| 2.28 | Реакционные кюветы | многоразовые |
| 2.29 | Промывка реакционных кювет | 8-ми ступенчатая |
| 2.30 | Система перемешивания | Миксер с лопастной мешалкой |
| 2.31 | Постоянный компьютерный контроль состояния и качества кювет | Наличие |
| 2.32 | Фотометрическая система | обратная оптика, дифракционная решетка |
| 2.33 | Количество доступных длин волн, не менее | 12 |
| 2.34 | Длины волн измерения | 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм. |
| 2.35 | Измерение по конечной точке с холостой пробой по образцу или реагенту | Наличие |
| 2.36 | Диапазон поглощения, не менее | -0.1 — 3.3 Abs |
| 2.37 | Разрешающая способность фотометра не хуже | 0,0001 Abs |
| 2.38 | Возможность калибровки по стандарту или фактору | Наличие |
| 2.39 | Возможность использования до 10 стандартов для нелинейной калибровки | Наличие |
| 2.40 | Возможность автоматического сглаживания калибровочной кривой | Наличие |
| 2.41 | Возможность турбидиметрических исследований | Наличие |
| 2.42 | Возможность измерения кинетическими методами | Наличие |
| 2.39 | Возможность измерения бихроматическими методами | Наличие |
| 2.40 | Возможность просмотра хода реакции с одновременным отображением абсорбции на двух длинах волн | Наличие |
| 2.41 | Встроенный контроль качества в реальном времени | Наличие |
| 2.42 | Ведение архива анализов пациентов | Наличие |
| 2.43 | Программное обеспечение на базе ОС Windows | Наличие |
| 2.44 | Русскоязычный интерфейс | наличие |
| 2.45 | Оригинальные реагенты, контроли, калибраторы и методики для выполнения исследований | наличие |
| 2.46 | Внешний компьютер | Наличие |
| 2.47 | Подключение к ЛИС | Двунаправленное |
| 2.48 | Максимальные размеры (см) | 86х70х62.5 |
| 2.49 | Вес прибора, не более | 130 кг |
| 2.50 | Настольное размещение анализатора | наличие |
| 2.51 | Потребление воды, не более | 7 литров в час |
| 2.52 | Количество наименований необходимых промывающих и дополнительных растворов, не более | 1 |
| 2.53 | Потребляемая мощность, не более | 1500 Вт |
| 2.54 | Наличие авторизованных заводом изготовителем сервисных специалистов | наличие |