|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | **Наименование показателя, технического, функционального параметра** | **Описание, значение** |
|  |  |  |  |
| 1 | **Комплект изделий для обработки костных тканей со встроенным электродвигателем**  **(Пила, источник питания)** | Назначение | Комплект предназначен для использования при проведении травматологических и ортопедических операций для сверления и пиления костной ткани, проведения спиц. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Общее описание  инструмента | Корпуса инструментов герметичные, обеспечивают влагозащищенность, неразъемные со встроенными электродвигателями. Все детали и комплектующие выполнены из коррозионностойких материалов. 1. Пила -предназначена для проведения любых типов остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей. Тип пиления: осцилляторный (колебательный). Режущие полотна предназначены для многоразового использования. Полотна имеют разводку режущих зубьев. В комплект поставки входят полотна не менее 3-х типоразмеров. |
|  |  | Стерилизация | Газовая, жидкостная |
|  |  | Электропитание | Инструменты - от блока питания с номинальным выходным напряжением 27 В. Блок питания - от сети переменного электрического тока частотой 50 Гц, 220 В. |
|  |  | Включение инструмента | Посредством педали, подключаемой к источнику питания |
|  |  | Длина электрических  кабелей | Не менее 3,3 м |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 60 Вт |
|  |  |
|  |  | Частота колебаний  режущих полотен | Пила - 9000±1500 циклов в мин |
|  |  | Масса | Пила – не более 1,1 кг. |
|  |  | Комплект поставки | 1. Кейс (транспортная тара) - 1 шт. 2. Пила сагиттальная, влагозащищенная - 1 шт. 3. Полотно сагиттальное, 80 х 20 мм - 2 шт. 4. Полотно сагиттальное, 80 х 24 мм - 2 шт. 5. Полотно сагиттальное, 80 х 32 мм - 2 шт. 6. Источник питания (не менее 2-х выходов,  регулировка педалью) – 1 шт. 7. Педаль для источника питания – 1 шт. 8. Шнур инструмента -1 шт. 9. Ключ 14 мм - 1 шт. 10. Эксплуатационная документация (паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке) - 1 шт. |