|  |  |
| --- | --- |
| **Дерматом****электрический,** **дисковый** | Дерматом электрический, дисковый предназначен для использования в комбустиологии при кожно-пластических операциях и удалении некротизированной ткани.**Общее описание инструмента:**Дерматом электрический дисковый (далее – дерматом) должен состоять из насадки дерматомной со сменными дисковыми ножами, электропривода, источника питания.Все детали и комплектующие насадки дерматомные и электропривода должны быть выполнены из коррозионностойких материалов.Дисковый нож должен быть предназначен для многоразового использования и должен допускать перезатачивание.**Дерматом должен обеспечивать:**- срезание кожного лоскута шириной не менее -54 мм;- возможность плавного изменения толщины срезаемого кожного лоскута в пределах 0,1-1,0 мм по неподвижной шкале с точностью установки не хуже 0,1 мм.- возможность безопасного хранения сменных дисковых ножей.- возможность стерилизации горячим паром насадки дерматомной, газовой стерилизации электропривода инструмента.- возможность дезинфекции источника питания.Электропитание дерматома должно осуществляться от сети переменного электрического тока частотой -50 Гц, номинальным напряжением -220 В.Источник питания дерматома должен обеспечивать регулирование частоты вращения дискового ножа.Длина электрических кабелей должна быть не менее- 3,3 м.**Технические характеристики дерматома должны удовлетворять следующим требованиям:**Максимальная частота вращения дискового ножа – 1000 об/мин.Диаметр дискового ножа – 54±3 мм.Толщина дискового ножа не более - 2,4 мм;Угол заточки ножа не более - 15 град.Масса дерматома должна быть не более - 1,5 кг.**В комплект поставки должны входить:**1. Насадка дерматомная -1 шт.2. Электропривод -1 шт.3. Источник питания (регулировка рукояткой) -1 шт.4. Педаль -1 шт.5. Нож дисковый (в защитной упаковке) - 5 шт.6. Ключ -1 шт.7. Фиксатор -1 шт.8. Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт.9. Футляр -1 шт. |